技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 设备名称：麻醉系统

- 数量：4台

- 设备用途：用于病人全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。（一）主要规格和系统概述

1、适用于成人、儿童和新生儿。

2、整机技术标准按麻醉工作站设计：所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示。

3、全自动自检、自动定标，传感器自动校正。

4、专用后备手动通气装置：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。

（二）技术参数

1、气体输送系统

⒈机械新鲜气体混合+电子流量监测装置，数值和虚拟流量计显示，总流量管可显示所有新鲜气体的总流量；2气源（O2/AIR）。

⒉可分别设置每种新鲜气体的流量，新鲜气体流量的设置范围：0 – 15 L/min。

⒊机械新鲜气体混合+电子流量监测装置在关机时也能输送氧气和麻药用于进行手动通气，可配置一体化的或独立的鼻吸氧装置。

⒋所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上。

2、麻醉呼吸机

1.通气模式：标配：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，压力控制容量保证、PSV、肺保护模式、待机和暂停等。

2.吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下）

3.压力限制 Pmax：(PEEP + 10) - 80 cmH2O

4.呼吸频率: 3 - 100 次/分

5.吸气时间：0.2 - 10秒

6.吸呼比：1:49 - 49:1（源于频率和吸气时间）

7.可根据病人的理想体重预设相关的通气参数

3、呼吸回路

1.集成呼吸回路耐≥134℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。

2.一体化的回路主动加热系统或冷凝系统，防止呼吸回路积水。

3.手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O 。

4.标配流量传感器。

5.具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备或在麻醉机直接可升级对应插拨模块进行监测。

4、麻醉气体挥发罐

1.双挥发罐位，具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运。

2.配置一个七氟醚挥发罐。

3.只需出厂一次定标，终身免维护。

4.能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min。

5、监测和报警

1.≥15寸彩色触摸幕，可快捷切换3种配置视图；≥1280 x 768像素。

2.全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动。

3.全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。

4.日志中可保存 ≥20000个条目。

5.通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。

6.肺功能环监测：压力-容量环、流量-容量环和压力-流量环。

7.监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量监测范围：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 - 10 mL/ cmH2O。

8.气体模块监测参数：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的MAC值计算和显示。氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品。

9.报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。

10.自动MAC监测和报警功能，可自动激活MAC低报警，有效防止病人术中知晓。

11.自动设置功能（Autoset）可自动调节所有报警限值。

12.CBM模式（心脏旁路模式）用于在使用体外循环机时抑制相应报警。

6、其它

1.内置后备电池，使用时间≥90分钟。

2.免费连接手麻系统。

7、独自在比对表中列出不可缺少的功能以及各品牌独有的配置

- 售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格

6、附技术参数比较对照表和响应值

7、附详细配置清单

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单