技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 设备名称：电子支气管内窥镜

- 数量：1台

- 设备用途：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助                  治疗。

- 技术参数：

1、操作手柄（含插入管）

1.1采用电子成像技术；

1.2视场角：120°；

1.3视向角：0°（直视）；

1.4景深≥2-50～100mm；

1.5 软管直径≤4.9mm；

1.6吸引孔道内径2.6～3.0mm；

1.7工作有效长度≥600mm；

1.8前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°；

1.9具备拍照、录像、图像冻结功能；

1.10配备便携式测漏器、测漏盖，可随时进行测试，确保消毒彻底；

1.11自带LED光源，具备防雾功能，光照度＞1000Lux；

1.12密封要求：操作手柄完全密封防水，达到IPX7要求；

1.13注册证要求：注册证必须是电子支气管内窥镜

2、图像处理器

2.1使用≥10英寸便携触摸显示屏；

2.2显示分辨率：1280X800像素，显示器采用内置可充电电池，连续使用时间不低于150分钟；

2.3存储功能：≥64G，可以存储图片和视频。

2.4提供软件终身免费升级服务；

2.5光源照明亮度分级调节，优化图像质量；

2.6图像真实性：无明显几何失真。

2.7白平衡功能：具有白平衡功能。

3、连接方式

3.1显示屏与操作部采用航空抱针连接方式，具备防呆及保护功能，稳定可靠；

3.2支持无线及有线功能模块连接图像工作站。

4、配移动式台车

5、独自在比对表中列出不可缺少的功能以及各品牌独有的配置和功能。

- 售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格

6、附技术参数比较对照表和响应值

7、附详细配置清单

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单