技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 一、设备名称：内科胸腔镜

- 二、数量：1

- 三、设备用途：通过视频监视器提供图像，用于对胸腔进行观察、诊断、摄影和治疗

- 四、技术参数及配置要求：

☆1、镜头视场角：≥120°；

- 2、近景景深：≥3-100mm；

- 3、工作长度：≥270mm；

- 4、工作外径：≤7mm，工作通道内径：≥2.8mm；

- 5、前端弯曲角度：双向弯曲角度≥290°；

- 6、操作手柄具备独立电子功能按键；

- 7、吸引量：≥840mL；

- 8、具备防雾功能，无需预热即可观察；

- 9、防水等级：IPX7，可进行全浸泡消毒；

- 10、输出分辨率：1920*1080（DVI/HDMI），可兼容≥24寸显示器，可链接高清图文工作站；

- 11、配置要求：

- 电子胸腔镜                   1套

- 图像处理器                   1台

- 灭菌帽                       1个

- 活检阀帽                     5个

- 管道清洗刷、冲洗器           1套

- 吸引按钮                     1个

- 便携测漏器                   1个

- 消毒灭菌盒                   1只

- 五、售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。