技术参数及售后要求

（打星号为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 设备名称：首诊工作站

- 数量：1套

- 设备用途：自助式快速检测血压、血氧、体温、身高、体重等信息，为门诊分诊提供数据，也可作为自助一站式健康体检设备。

- 技术参数：

☆1、工作站整体一体化设计，配备升降座椅，方便自然坐姿测量。

- 支持身份证或扫码等多种方式登录。

- 全程可采用图文显示或实时语音或动画视频，引导检测人员自主完成测量。

- 测量完成后支持打印报告，数据可上传至指定平台。

- 各分项检测功能要求：

- 5.1血压检测：

- 5.1.1 医用台式臂筒全自动血压计，示波法测量原理。

- 5.1.2 支持左右臂血压测量。

- 5.1.3 测量范围：血压量程≥0～295mmHg；脉搏数≥40～180次/分。

- 5.1.4 检查精度：压力≤±3mmHg（±0.4Kpa）；脉搏数≤±5%。

- 5.1.5 臂周范围：≥24～42cm。

- 5.2 血氧检测：

- 5.2.1 测量范围：≥35%～100%。

- 5.3 身高体重检测：

- 5.3.1 身高测量范围：≥70～200cm；精度≤±0.5cm。

- 5.3.2 体重测量范围：≥5～200kg；精度≤±0.1kg。

- 5.4 体温检测：

- 5.4.1 具备自动测量体温功能，无需接触人体表面，自动触发测量。

- 5.4.2 测量范围：≥32.0℃～42.5℃；精度≤±0.3℃。

- 6、免费开放数据接口，支持LAN网络接口、4G、WIFI等多种方式传输数据，支持与医院各类信息系统对接。

- 售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。