
技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）
1、 设备名称：动脉硬化检测仪
2、 数量：1台
3、 设备用途：用于体检
4、 技术参数及配置要求：
（一）、检测参数要求
1、PWV（血管硬化指数），需可在同一心动周期测量分段PWV
2、ABI：踝臂指数（检测下肢动脉闭塞程度,以评估心脑血管发病风险）  
3、AI：反射波增强指数

4、ECG(心电)、PCG(心音)、收缩压、舒张压、平均压、PVR、STI、HR、PEP、ET、ET/PEP:射血指数等40多项参数
5、脉波形信息的定量化参数： MAP%、UT

6、搏动变化图：表示各个腕带采取的搏动变化的图，含同期线，升压上线，测定精度，最高血压值，刻度仪，外框等信息（确定测试精度及操作的规范化）
7、R-R间隔检查：R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、对比曲线图，趋势曲线图（判断心血管自主神经功能）
（二）、技术参数及功能要求
1、外周血管压力波动同步检测技术：所有技术参数需要在同一心动周期内四肢同步检测所得
2、下肢袖带需采用高精度袖带传感器，捕捉最强的信号来源，以保证ABI检测数据的准确
3、具备运动负荷试验模式软件：设备带有独特的运动负荷试验软件，并生成专业报告，以便进一步确诊ABI处于临界状态或间歇性跛行的人群是否存在下肢动脉疾病
4、报告格式：报告格式多样化，可根据具体情况随时选择适合医生/病人的多种报告格式

5、图形显示：可显示心电图和心音图及四肢脉搏波波形图；可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线
6、画面显示：≥8.4英寸彩色液晶触摸显示器
   7、免费连接医院系统，免费升级系统
8、独自在比对表中列出不可缺少的功能以及各品牌独有的配置                                            

5、 售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场
2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格
6、附技术参数比较对照表和响应值

7、附详细配置清单

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单
