
技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）
1、 设备名称：麻醉机
2、 数量：二台
3、 设备用途：用于病人全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测等。
4、 技术参数及配置要求：

1、最新一代主流麻醉机品牌。

2、氧气（02）、空气（AIR）双气源流量计。

3、电动电控或气动电控呼吸机，电源、电池断电后，手动通气、气体输送和麻药输送不受影响，成人、儿童、新生儿、早产儿均适用，满足医院各类手术需求。各年龄段患者使用时不需更换呼吸回路、风箱等。连续跟台手术时麻醉机不需停机和再开启
  4、挥发罐出厂一次性定标，终身免定标，节省成本及时间，配与主机同品牌的七氟醚挥发罐。挥发罐具有压力补偿，流速补偿、温度补偿、可移动

5、通气模式：手动∕自主、容量控制通气模式（IPPV）、压力模式（PLV）、压力控制通气模式（PCV），待机模式等。后期可支持升级肺保护通气模式。

6、容量控制模式下潮气量Vt设定范围20—1400ml，适用于成人、儿童及新生儿的手术需要，潮气量Vt监测定范围0—1400ml。

7、回路加热或冷凝功能，流量传感器，不受水汽影响，使监测值更加精确。

  8、大容量的钠石灰吸收罐（≥1.5L）确保手术的使用时间

9、参数：⑴呼吸频率：                4—60次／分

⑵最大分钟通气量（MV）：     99L／分

⑶呼气末正压（PEEP）：       0—20cmH2O

⑷吸呼比（Ti:Te）：          4：1—1：4

⑸压力限制（Pmax）：         15—70cmH2O
⑹吸气压力（Pinsp）:         PEEP＋5—65cmH2O

⑺新鲜气体流量计范围：      0.00—12.0升/分
10、全中文TFT真彩大显示屏。

11、监测：持续监测吸入氧浓度，呼吸频率，潮气量，分钟通气量，气道峰压，PEEP，平均压，平台压

12、蓄电池≥90分钟的待机功能满足停电需要。
13、气体监测功能。
14、免费连接手麻系统。
15、以及其它不可缺少的配置和独有的功能及配置等。                                                                     

5、 售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场
2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格

6、附技术参数比较对照表和响应值

7、附详细配置清单

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单
