技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 一、设备名称：电动手术床

- 二、数量：2

- 三、设备用途：适用于普外科、骨科、妇产科等各类手术，能取平卧、俯卧位、侧卧位、截石位等。

- 四、技术参数及配置要求：

☆1、电动液压手术床，具备电动升降、纵向平移、左右倾斜、前后倾斜、背板上下、正反屈曲位、一键水平复位等功能；

☆2、床板由头板、背板、坐板及分体式腿板组成，床面采用X光可透视材质；

3、腿板可张开，便于泌尿科及妇科等手术，采用快插式连接结构、气弹簧设计，行程中任意位置均可定位，便于操作；

4、手术床底座、升降柱及外露金属部分采用优质不锈钢制成，防腐蚀、易清洁保养；

5、床垫质地柔软，厚度≥80mm，并具有抗静电功能和记忆恢复功能，皮层防水、防火、抗污、易清洁；

6、床台内建腰桥功能，采用电镀或碳纤维材质，透X光性好；

7、至少两套独立操控系统，可采用手控盒、辅助开关操控手术台各电动位动作，当手控盒故障时，辅助开关仍可以操作手术台，不影响手术的进行；

8、配有内置电池，确保手术床在无电源状态下能正常工作；

9、具备机械或电动刹车功能，确保手术床稳定；

10、床体承载重量≥220kg；

11、床体参数：

（1）长度：≥2050mm；

（2）宽度（不含边轨）：≥520mm；

（3）升降高度（不含床垫）：低位≤700mm，高位≥900mm；

（4）纵向倾角度：≥±25°，横向倾角度：≥±20°；

（5）头板角度：上折≥45°，下折≥45°；

（6）背板角度：上折≥75°，下折≥40°；

（7）腿板角度：上折≥15°，下折≥89°，张开180°；

（8）腰桥上升高度：≥100mm；

（9）电动平移距离：双纵向≥300mm；

（10）屈曲位：上升≥128°，下降≥98°；

11、配置要求：

床体                       1台

手术专用床垫               1套

头板                       1块

手臂板                     1对

腿板                       1副

麻醉幕帘架（含固定器）     1个

绑带                       1副

手控盒                     1只

截石位腿架（含固定器）     1对

侧卧手架（含固定器）       1副

侧卧位垫                   1个

腰架+腰垫                  1对

五、售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。