技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 一、设备名称：失眠治疗仪

- 二、数量：1

- 三、设备用途：适用于非器质性失眠症患者的辅助治疗

- 四、技术参数及配置要求：

1、双通道，独立控制，可同时开启两个通道进行治疗；

2、中文菜单，治疗状态实时显示，同屏显示全部治疗参数；

3、不少于三种治疗模式，可根据病情严重程度针对性选择；

4、治疗强度可调节，可根据患者耐受程度个性化设置；

5、治疗时间可调范围≥15-60分钟可调（步长1分钟），准确度误差不超过10%，治疗结束后提示音；

6、刺激电流强度≤10mA；

7、刺激脉冲频率≤3500kHz；

8、磁极脉冲宽度≤300μs；

9、负载阻抗：500Ω-2kΩ，负载变化对对峰值电流强度、脉冲频率、脉冲宽度的影响≤±20%；

10、设备防电击类型：II类，应用部分防电击程度：BF型；

- 五、售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机；

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。