技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 一、设备名称：睡眠多导监测仪

- 二、数量：1

- 三、设备用途：用于多导睡眠和脑电图的实时采集、监测和分析，并出具专业分析报告。

- 四、技术参数及配置要求：

1、通道数：≥45导，脑电≥8通道。可监测脑电、心电、肌电、眼电、热敏式和压力式口鼻气流、血氧饱和度、胸部呼吸、腹部呼吸、鼾声、体位、无创血压监测、压力滴定以及可扩展通道；

2、单通道采样率≥4000Hz；

3、采用高精度≥24bit；

4、内置灯光传感器，可自动识别环境光源；

5、放大器具备阻抗测试按钮及阻抗测试灯提示，方便床旁进行阻抗检测，医生无需回监控室点击软件；

6、输入阻抗≥100MΩ；

7、共模抑制比：≥100dB；

8、采用开放式通道设置，可任意增加信号导联；

9、配备红外高清IP网络视频系统，记录桢频及图像大小可调，系统支持剪辑修改导出视频数据；

10、睡眠软件符合最新的AASM标准，支持R&K和AASM多种模式，全中文操作界面及报告，有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件；

11、软件支持记录患者数据时同步分析或历史数据手动分析，具备自动分析和人工分析两种方式；

12、高频信号（脑电、眼电、心电、肌电）与低频信号（血压、血氧、口鼻气流、体位、腿动等）支持多种扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。

13、睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析、心血管事件分析、睡眠微结构分析等；

14、集成FFT（快速傅里叶变换）频谱分析；

15、内置多种RBD事件标记；

16、软件具备教学模式，可保存多个操作者的判定结果，并可直观，分析结果可进行匹配对比，能自动标记不同之处，并提供链接快速跳转相应数据界面，适用于科室教学；

17、软件支持升级，终身提供软件升级服务；

18、配置要求：

主机（含软件）                   1套

压力鼻气流传感器                 1个

热敏气流传感器                   1个

鼾声传感器                       1个

体位传感器                       1个

胸部呼吸绑带                     1个

腹部呼吸绑带                     1个

腿动电极                         4根

血氧探头                         1个

脑电、心电、肌电电极             1套

金杯电极                         1盒

一次性纽扣电极（通用）           1盒

导电膏                           1支

磨砂膏                           1支

摄像监控系统                     1套

工作站（电脑、打印机）           1套

睡眠初筛仪                       2台

- 五、售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。