
二氧化碳激光治疗机技术参数

申购科室：妇科
设备名称：二氧化碳激光治疗机
设备用途：适用于慢性宫颈炎及轻中度宫颈上皮内病变的常规治疗、外阴阴道及宫颈疾病的切割治疗
一、技术要求：
☆（一）每套设备需满足下列配置需求：

1、二氧化碳激光治疗仪主机…………………………………… 1套

2、重锤式导光关节臂…………………………………………… 1套
3、排烟装置……………………………………………………… 1套

4、切割手具……………………………………………………… 1套
5、妇科手具……………………………………………………… 1套

6、妇科治疗手具………………………………………………… 1套

7、激光防护眼镜…………………………
……………………… 1副

8、激光防护眼罩…………………………
……………………… 1副

9、脚踏开关……………………………………………………… 1套

10、开关钥匙 …………………………………………………… 2把

11、其他不可或缺的配置
（二）设备技术参数要求：
1.激光部分


（1）激光波长：10.6微米。

（2）最大输出功率：≥20W，可调，支持单脉冲、重复脉冲、调制脉冲等多种模式。

（3）光斑模式：标配点阵模式，光斑直径≤0.5mm。

（4）扫描密度：20-300光点/cm²，可调。

（5）指示光：650nm波长红色指示光，亮度可调。

2.治疗控制与操作部分
（1）扫描模式与图形：扫描图形≥5个，包括圆形、方形、矩形、三角形等，以适应不同病变区域。

（2）最大扫描面积：≥15mm*15mm。

（3）扫描方式：支持有序扫描和无序扫描。
（4）脉冲参数：脉宽范围包括0.1ms-10ms，可调，支持动态/静态模式切换。

（5）操作界面：≥8英寸触摸屏操作界面，支持预设治疗方案存储及实时参数调整，显示界面包含功率、工作方式、工作状态等信息。

（6）关节臂：重锤是导光关节臂，操作全方位无死角，可在任意位置悬停，适配常规妇科检查体位。

（7）冷却系统：内置风冷或水冷系统，连续工作时间≥2小时无功率衰减。

（8）内置排烟装置。

3.妇科适配功能

（1）需配置宫颈、阴道、外阴专用治疗手具，支持环形激光模式，行数、间距及作用时间可调。

（2）适应症范围：明确适用于宫颈上皮内瘤变（CIN）、阴道上皮内瘤变（VAIN）、外阴白斑、尖锐湿疣、阴道松弛修复等妇科疾病。
二、售后技术服务及要求：
1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌











