技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 一、设备名称：视频眼震电图仪

- 二、数量：1

- 三、设备用途：用于记录眼震及眼动轨迹，作眩晕症等辅助检查。

- 四、技术参数及配置要求：

1、硬件要求：

☆1.1、包含以下核心测试模块：自发性眼震、凝视试验、动态位置/变位试验、温度试验、甩头试验等；

1.2、主机为眼震甩头一体机；

1.3、采用红外或高清可见光摄像头，采集视频分辨率1080p，支持单眼或双眼同步视频采集；

1.4、配备专用遮光眼罩，确保暗室/固视剥夺条件下有效记录；

1.5、双目主机眼罩不同分辨率下帧率要求：1920*1440-60fps，640*480-60fps，320*240-440fps；

1.6、固视抑制功能：配备固视灯或等效装置，具备固视/视觉剥夺条件下的眼震检测能力；

1.7、眼动追踪精度：高精度追踪，误差≤±1.2°；

1.8、头动速度识别准确度：误差范围≤±3°/s；

1.9、3D眼震：可记录并分析水平、垂直及旋转眼震曲线；

2、软件要求：

☆2.1、配备专用高性能分析软件，中文软件界面，支持视频录制、存储与可调速回放，患者数据管理，自动生成结构化检查报告（含眼震曲线图、SPV慢相角速度、对称性比值、方向判定等）；

2.2、数据存储格式开放，支持导出为AVI、MP4、CSV或PDF；

2.3、具备眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值四位一体同步显示；

3、配置要求：

主机                             1套

眼罩组件                         1套

视靶                             1台

冷热刺激装置                     1台

工作站（含软件）                 1套

打印机                           1台

- 五、售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。