技术参数及售后要求

- 设备名称：血液透析机

- 数量：4台

- 设备用途：主要用于急慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。

- 技术要求：

- ☆（一）每套设备需满足下列配置需求：

1、主机…………………………………………………… 1套

2、血泵…………………………………………………… 1套

3、肝素泵………………………………………………… 1套

4、清洗消毒装置………………………………………… 1套

5、进水、出水管………………………………………… 1套

6、备用电池……………………………………………… 1套

7、其他不可或缺的配置

- （二）设备技术参数要求

1、显示器部分：
1.1≥10英寸彩色液晶显示屏。
1.2全中文操作界面。

1.3可数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量等。

2、透析液：

2.1透析液流量：≥300 ～700ml/min,可调。

2.2透析液温度控制范围：≥35℃～39℃，可调。

2.3透析液导电率监测范围：≥12.8～15.7ms/cm。

3、血压监测：

3.1动脉压监测和显示范围：≥-300～+280  mmHg。

3.2静脉压监测和显示范围：≥-60～+390 mmHg。

4、跨膜压监测范围：≥-50mmHg～+500 mmHg。

5、血泵流量设置范围：≥50～600ml/min，可调。

6、肝素注射:

6.1设置范围：≥0.5～9.9ml/h。

6.2可设定停止时间。

6.3肝素泵有自动注入和追加功能。

7、具有漏血检测器。

8、具有空气检测器，预防气泡进入体内。

9、超滤控制：

9.1超滤方式: 容量式平衡腔超滤控制系统或复式泵超滤控制系统。

9.2超滤率: 100～4000ml/h。

9.3超滤精度: ±1.0%。

10、内置超滤、钠离子等曲线，可存储设定曲线，提供个性化透析方案。

11、消毒方式有化学消毒、热消毒、化学加热消毒。消毒脱钙一体化设计。

12、进水管是耐热材质，支持热消毒。

13、具备开机自检、自我诊断等功能，保证机器的正常运转和安全。

14、具有后备电池，保证血泵、动脉压检测、静脉压检测、空气检测、肝素泵持续运行，保证机器停电后使用≥15分钟,不丢失数据。

15、耗材（含血路管）、原液配方全开放。

- 售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

（注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）