飞利浦ICT的保修招标参数

一、服务范围（整机全保）

1. 设备涵盖

保修范围通常为整机全保，包含所有配件和人工服务。

·Brilliance iCT

2. 配件范围

· 含CT球管、CT探测器、高压发生器、高压油箱、滑环等所有常规备件

· 含第三方配套设备（UPS电源等）

3. 工作站

包含后处理工作站的保修

二、维保服务与质量要求

1. 开机率要求

开机率达到95%以上（按一年365天计算），未达标通常设有相应处罚或顺延条款：

· 每年正常开机达到347天，停机不超过18天

· 连续停机不超过72小时

· 每超过一天，免费维保期顺延三天

2. 响应时间

· 全天候24小时×365天热线支持

· 电话响应时间通常要求不超过1小时

· 现场响应时间通常要求不超过24小时

3. 预防性保养

· 每年至少提供2至4次定期维护保养

· 保养内容包括：设备清洁除尘、性能测试及校准、机械电气检查、数据备份等

· 包含预防性保养耗材，无需额外收费

4. 备件要求

· 更换的零部件必须为原厂同型号匹配合格配件

· 球管、探测器、高压发生器等须提供原厂合格证书

· 进口备件须提供报关单

5. 软件升级

包含原厂系统安全性软硬件改版通知及升级服务

6. 服务报告

· 每次维修后提供维修报告

· 每年提供年度维护保养报告（电子版和纸质版）

· 更换球管、探测器、高压发生器后提供保修方检测报告壹份

· 年检时须保证全部检测指标达国家标准，提供系统状态报告

三、供应商资质要求

1. 工程师资质

· 配备专职CT服务工程师，须具有原厂技术培训证书或相关资质证明

2. 备件仓库

国内设有大型备件仓库，保障配件供应

3. 商务资质要求

· 独立法人资格，主营医疗器械维修

· 具有辐射安全许可证（涉及放射性设备）

· 具有有效的医疗器械经营备案凭证

· 提供三级甲等医院同类设备维保合同复印件

四、预算参考

项目执行时间 叁年

项目预算  92万/年