
多参数监护仪技术参数

申购科室：重症医学科
设备名称：监护仪14台，用于床旁监测。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
一、技术要求：
☆（一）每套设备需满足下列配置需求：
1、监护仪主机                  1套

2、双有创血压监测模块          1套
3、电池                        1套
4、可重复使用心电附件包        1套

5、可重复使用血氧附件包        1套
6、可重复使用无创血压附件包    1套

7、其他保障设备正常使用不可或缺的配置
（二）设备技术参数要求：
1.整机要求
（1）模块化插件式监护仪，主机插槽数≥2个。 

（2）≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

（3）内置锂电池，电池供电时长≥2小时。

☆（4）监护仪建议使用年限≥8年，提供机器铭牌标贴证明材料。

（5）防水等级≥IPX1。

（6）支持扩展独立显示屏

2.监测参数

☆（1）支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道有创血压的同时监测。
（2）支持3/5导心电监测,支持升级6/12导心电监测，并在监护仪上完成12导静息分析。

（3）支持房颤及室上性心律失常分析功能，支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

（4）支持ST段分析，适用于成人，小儿，新生儿。可以监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

（5）支持RR呼吸率测量，测量范围：1-200rpm。

（6）具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

（7）无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

（8）无创血压测量提供手动，自动，连续3种测量模式，满足临床应用。

（9）无创血压成人测量范围：收缩压25-290mmHg，舒张压10-250mmHg，平均压15-260mmHg；无创小儿血压测量范围：收缩压30-200mmHg，舒张压10-200mmHg，平均压15-200mmHg；无创新生儿血压测量范围：收缩压30-140mmHg，舒张压10-110mmHg，平均压15-125mmHg。

（10）血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。

（11）有创血压适用于成人，小儿和新生儿，支持双通道有创血压IBP监测。

（12）提供PPV参数监测。

3.系统功能
（1）具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊报警音提示病人病人处于危急状态。

（2）提供多种监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面。

（3）事件回顾时能够提供报警事件列表，能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。
（4）支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

（5）支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

（6）支持≥40小时全息波形的存储与回顾功能。
（7）支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

（8）提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。

（9）支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并可以导出历史病人数据。

☆（10）设备支持接入重症监护中央系统，具备网络数据对接功能，可自动提取同步患者相关信息，实现信息免手动录入。


二、售后技术服务及要求：
1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌



